## Hoja1
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA | Nombre:
UNIDA-5317910066-A002 | Cantidad:
CLAVE: | Marca:
531.791.0066 | Modelo:
INSUMO: | País de origen:
UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS | Número de registro sanitario:
Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
TIPO: | Tiempo de entrega:
EQUIPO MÉDICO
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Campo magnético con capacidad de 1.5 teslas.
1.2.- Magneto súper conductor y compacto de peso no mayor a 3,200 kilogramos.
1.2.1.- Con apertura de Bore de 70 cm.
1.3.- Con tecnología de consumo criogénico con tecnología Zero boil off o tecnología de magneto sellado y microenfriamiento con consumo mínimo (7 a 11 litros de helio líquido).
1.4.- Campo de visión (FOV) de al menos 55 cm.
1.5.- Homogeneidad del campo en un volúmenes de 40 cm o mayor
1.6.- Espesores de corte en 3D y en 2D.
1.7.- Gradientes:
1.7.1.- Sistema de gradiente con una amplitud de 30 mT/m o mayor.
1.7.2.- Slew rate de al menos 120 T/m/s.
1.7.3.- Tecnología de adquisición con tecnología de RF de al menos 128 canales.
1.7.4.- Con método o técnica de reducción de tiempo de adquisición de imagen en paralelo o incremento de la velocidad de adquisición. Factor de aceleración de al menos 16.
1.8.- Consola o Estación de control (debe de ser correspondiente a la marca del equipo principal que se oferta).
1.8.1.- Un monitor:
1.8.1.1.- Una pantalla plana LCD a color.
1.8.1.2.- Tamaño 23 pulgadas o mayor, matriz de despliegue de 1024 X 1024 o mayor.
1.8.2.- Capacidad de almacenamiento en disco duro de 500 GB o mayor.
1.8.3.- Capacidad de reconstrucción de 100,000 imágenes/ segundo o FTT/segundo o mayor en matriz de 256 x 256 con campo de visión completo.
1.8.4.- Interface de red Ethernet 100/1000 base T.
1.8.5.- Estándar de comunicación DICOM ( de la misma marca del equipo principal ofertada) con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso ( anexar carta de fabricante de cumplimiento):
1.8.5.1.- DICOM Verification.
1.8.5.2.- DICOM Send.
1.8.5.3.- DICOM Storage.
1.8.5.4.- DICOM Storage Commitment.
1.8.5.5.- DICOM Worklist.
1.8.5.6.- DICOM Print Management.
1.8.5.7.- DICOM Media Storge.
1.8.5.8.- DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step).
1.8.6.- Sistema de almacenamiento de imágenes en DVD.
1.8.6.1.- Software para almacenar estudios, incluyendo visor DICOM (de la misma marca del equipo principal ofertado) de imágenes compatibles con DICOM.
1.8.7.-Quemador de DVD.
1.8.8.- UPS para el equipo de cómputo con capacidad de soporte de 20 minutos o mayor a plena capacidad.
1.8.9.- Funciones para reconstrucción.
1.9.- Mesa del paciente que soporte 250 kg o mayor.
1.10.- Apertura del Gantry de 70 cm o mayor.
1.11.- Tecnología de adquisición o sistema de RF o tecnología de RF de al menos 128 canales o superior.
1.12.- Programas integrados:
1.12.1.- Técnica de diferenciación basada en agua o grasa o técnica de supresión de grasa.
1.12.2.- Despliegue de bolo de contraste para angiografías.
1.12.3. -Perfusión con cálculo de mapas T2, MMT, TTP, T0, IN
1.12.4.- Sincronización de la imagen con la respiración y ECG.
1.12.5.- Paquete de cine, flair o dark fluid, BLACK BLOOD o DARK BLOOD.
1.12.6.- Secuencias de espectroscopia monovoxel y multivoxel.
1.12.7.- Espectroscopia o Imagen por desplazamiento químico 2D/3D para función Cerebral.
1.12.8.- Secuencias de espectroscopia para hígado.
1.12.9.- Programa para angiografía periférica o vascular periférica con y sin medios de contraste.
1.12.10.- Programa de corrección de movimiento.
1.12.11.- Protocolos dedicados a pediatría.
1.13.- Programas de aplicación clínica:
1.13.1.- Estudios cardiológicos:
1.13.1.1.- Programa de imágenes cardiacas.
1.13.1.1.1.- BLACK BLOOD.
1.13.1.1.2.- Anatómico, medición de volúmenes(flujos) y análisis de movimiento de paredes.
1.13.1.1.3.- Perfusión miocárdica.
1.13.1.1.4.- Coronarias.
1.13.1.1.5.- Paquete de cine.
1.13.2.- Perfusión de mapeo sanguíneo o TTP, MTT, T0, IN, ADC, eADC o cálculo de mapas T2, MMT, TTP, T0, IN.
1.13.3.- Difusión de un disparo y multi disparo.
1.13.3.1.- Programa para general tensores de la difusión (DTI) y análisis tractográfico.
1.13.4.- Paquete especializado de rastreo de cuerpo completo.
1.13.5.-Musculoesquelético u Ortopedia.
1.13.6.- Spin echo en 3D.
1.13.7.- Eco de gradiente (FFE) en 3D.
1.13.8.- Paquete de recuperación inversión: inversion recovery.
1.13.9.- Turbo spin echo.
1.13.10.- Paquete para angio resonancia con inflow.
1.13.11.- Magnetización transfer(MTC).
1.13.12.- Crecimiento a futuro para programa para cuerpo completo aplicado a oncología y angiografía.
1.13.13.- Paquete para parallel imaging.
1.14.- Bobinas o antenas receptoras:
1.14.1.- Cabeza/cuello de 20 canales o 20 elementos o mayor.
1.14.2.- De 44 canales o 44 elementos o mayor como mínimo para columna cervical, torácica,lumbar o CTL o columna completa.
1.14.3.- Antena dedicada para hombro de 16 canales o 16 elementos como mínimo.
1.14.4.- Antena dedicada para rodilla de 16 canales o mayor.
1.14.5.- Antena de tórax o abdomen 32 canales o mayor, con cobertura de 50 cm o mayor.
1.14.6.- Dos antenas flexible de 6 canales o mayor.
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Dos camillas antimagnéticas para el transporte del paciente acoplables a la mesa.
2.2.- Una Silla de ruedas antimagnética.
2.3.- Inyector antimagnético dual de medio de contraste (se requiere registro sanitario).
2.4.Estación de postprocesamiento o estación de trabajo (correspondiente a la marca del equipo principal):
2.4.1.- Monitor:
2.4.1.1.- Dos pantallas planas LCD a color de 26" pulgadas o mayor.
2.4.1.2.-Resolución de 1024 x1024 o mayor (grado médico).
2.4.2.- Capacidad de almacenamiento de imágenes en disco duro de 1TB o mayor.
2.4.2.1.- Interface de red Ethernet 100/1000 base T.
2.4.2.2.- Estándar de comunicación DICOM (de la misma marca del equipo ofertado) con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso (anexar carta de cumplimiento):
2.4.2.3.- DICOM Verification.
2.4.2.4.- DICOM Send.
2.4.2.5.- DICOM Storage.
2.4.2.6.- DICOM Storage Commitment.
2.4.2.7- DICOM Worklist.
2.4.2.8.- DICOM Print Management.
2.4.2.9.- DICOM Media Storge.
2.4.2.10.- Sistema de almacenamiento de imágenes en DVD.
2.4.3.- Funciones para reconstrucción.
2.4.4.- Quemador de DVD.
2.4.5.- UPS para el equipo de cómputo.
2.5.- Circuito cerrado de televisión antimagnético para vigilancia del paciente.
2.6.- Sistema de enfriamiento (chiller) con capacidad suficiente para el equipo ofertado.
2.7.- Jaula de Faraday.
2.7.1.- Incluye instalación, pruebas de hermeticidad y certificación de hermeticidad.
2.8.- Seis bandas de sujeción de diferentes tamaños.
2.9.- Mueble compatible con la resonancia magnética para la colocación de bobinas, posicionadores y sujetadores.
2.9.1.- Los posicionadores necesarios para el paciente (cuñas, rodillos, sacos, etc.) para realizar los estudios de una manera cómoda para el paciente.
2.10.-Sistema de comunicación:
2.10.1.- Paciente - operador de dos vías.
2.10.2.- Sistema de música para el paciente.
2.11.- Iluminación ajustable en el túnel.
2.12.- Monitor de signos vitales antimagnético para saturación de oxígeno, o pulso-oximetría, ECG y presión no invasiva o NIBP.
2.13.- Máquina de anestesia básica antimagnética. (revisar las especificaciones técnicas).
2.13.1.- Montaje para dos vaporizadores con sistema de exclusión.
2.13.2.- Gabinete:
2.13.2.1.- Montaje para dos vaporizadores con sistema de exclusión.
2.13.2.2.- Ventilador interconstruido.
2.13.2.3.- Yugos para cilindros de O2 y N2O.
2.13.2.4.- Mesa de trabajo.
2.13.2.5.- Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno.
2.13.2.6.- Manómetros interconstruidos de presión al frente del equipo. Codificados de acuerdo al código americano de colores (O2 -verde, N2O- azul, aire amarillo):
2.13.2.6.1.- Tres para toma mural (O2 , N2O, aire).
2.13.2.6.2.- Dos para cilindros (O2, N2O).
2.13.3.- Vaporizadores de la misma marca que la máquina de anestesia:
2.13.3.1.- Suministrar uno o dos vaporizadores a elección del usuario (isoflorane y/o sevoflurane).
2.13.3.2.- Con compensación en flujo, presión y temperatura.
2.13.3.3.- Indicador visual de nivel de llenado del agente anestésico.
2.13.3.4.- Adaptador para el llenado del vaporizador en caso de requerirse.
2.13.4.- Suministro de gas fresco:
2.13.4.1.- Flujómetros codificados de acuerdo al código americano de colores:(O2 verde, N2O azul, Aire amarillo):
2.13.4.1.1.- Neumáticos dobles para O2 y N2O.
2.13.4.1.2.- Neumático sencillo para aire.
2.13.4.2.- Guarda hipóxica mínima de 21%.
2.13.4.3.- Flush o suministro de oxígeno directo.
2.13.5.- Circuito de paciente:
2.13.5.1.- Un cánister:
2.13.5.1.1.- Con capacidad mínima de 750 ml.
2.13.5.1.2.- Reusable y esterilizable
2.13.5.1.3.- Con filtro de polvo, en caso de requerirse
2.13.5.2.- Con trampa de agua o recipiente cánister externo
2.13.5.3.- Salida de gas fresco para circuito auxiliar.
2.13.5.4.- Con sistema de conmutación, manual o automático, entre circuito circular y circuito auxiliar (tipo Bain).
2.13.5.5.- Sistema de evacuación de gases activo o pasivo.
2.13.5.6.- Todos los elementos en contacto con el gas espirado del paciente deberán ser esterilizables y libres de látex.
2.13.5.7.- Válvula ajustable de presión (APL).
2.13.5.8.- Válvula de sobrepresión.
2.13.5.9.- Válvula de conmutación bolsa-ventilador.
2.13.5.10.- Manómetro de presión en vías aéreas.
2.13.6.- Ventilador interconstruído, de la misma marca que la máquina de anestesia:
2.13.6.1.- Ventilación intermitente limitada por presión.
2.13.6.2.- Controles y ajuste por medio de perillas:
2.13.6.2.1.- Flujo inspiratorio en el rango de 0.2 a 1.5 l/s.
2.13.6.2.2.- Tiempo inspiratorio 0.2 o menor a 4 segundos o mayor.
2.13.6.2.3.- Tiempo espiratorio 0.5 a 8 s o en relación de tiempo espiratorio (Ti:Te) de 4:1 o 1:4.
2.13.6.2.4.- Presión límite de 20 o menor hasta 80 cmH2O (hPa).
2.13.6.2.5.- Con válvula de PEEP.
2.13.6.3.- Indicador numérico de:
2.13.6.3.1.- Fracción inspirada de Oxígeno (FiO2).
2.13.6.3.2.- Presión pico.
2.13.3.6.4.- Sistema de alarmas audibles y visuales:
2.13.6.4.1.- FiO2 (alta y baja).
2.13.6.4.2.- Presión de vías aéreas (alta y baja).
2.13.6.5.- Conmutación a ventilación manual.
2.13.7.- Rutina de comprobación manual, que verifique el funcionamiento neumático de la unidad de anestesia.
2.13.8.- Una manguera (con longitud de acuerdo a las necesidades de cada area) de suministro por cada gas de acuerdo al código americano de colores: (O2 -verde, N2O-azul, aire-amarillo) con conector para toma mural de acuerdo a la instalación de cada unidad médica.
2.14.- Unidad de energía ininterrumpida UPS de al menos 10 minutos a plena carga para todo el equipo de resonancia magnética. ( Indicar marca y modelo).
2.15.- Robot quemador para DVD.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Medio de contraste y jeringas (10 unidades).
3.5.- DVD (100 unidades como mínimo).
3.3.- Electrodos no magnéticos para el Monitor de signos vitales (100 unidades).
3.4.-Circuitos para paciente (20 como mínimo, 10 adulto y 10 pediátricos) reusable, esterilizable y libre de látex con tubos corrugados, pieza en "Y" y codo. La longitud del circuito será de acuerdo con la marca y modelo de la máquina de anestesia.
3.5.- Diez circuito de reinhalación parcial, tipo Bain, semicerrado o equivalente.
3.6.- Diez mascarilla transparente reusable, esterilizable y libre de látex: una tamaño adulto y una tamaño pediátrico.
3.7.- Tres bolsas para ventilación reusable, esterilizable y libre de látex: una de 1 l, una de 2 l y una de 3 l; +/- 10%.
3.8.- Dos sensores de presión reusables.
3.9.- Juego de tapones para oídos, 500 piezas.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- Voltaje Eléctrico de 220-480 V/ 60 Hz +/- 10%. REQUIERE GUÍA MECÁNICA.
5.2.- Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
5.3.- Suministro de la capacidad total requirente de helio para el óptimo funcionamiento del equipo. Tecnología similar o equivalente para evitar que se requiera recarga de helio.
5.4.- Sistema de aire acondicionado para la unidad de resonancia magnética para mantener la temperatura adecuada de acuerdo al manual del fabricante.
5.5.- Sistema de tierras independiente para la unidad de resonancia magnética.
5.6.- Instalación de tubo Quench al exterior del edificio .
5.7.- Se deberá garantizar el soporte en línea para corrección de fallas y monitoreo del sistema vía remota.
5.8.- Acabados finales de la sala de acuerdo a la unidad requiriente.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 24 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001 O ISO:13485
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485 O ISO:9001
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 O ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 O ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
11. ADECUACIONES AL AREA